# 医用气动辅助手套 - PL 端工程用户操作清单

生成日期: 2026-05-12 (Rev: 免焊接简化方案)   ·   工程目录: D:\medical project\05_FPGA_PL端

# ★ 0. 本方案要点 (与之前不同的地方)

✅ 全程零焊接, 只用 ATK MODULE 排针 + 杜邦线 + 面包板

为了避免拆外壳焊接 ZYNQ 引脚, 已经做了以下精简:

1. 砍掉 V1 充气阀 → 气路简化为 pump → 手套 → V2(泄气阀) → 大气
2. 砍掉外接状态灯 → 用板载 LED0 (H15) 代替
3. 全部 4 个外设信号 (pump / V2 / 气压SCL / 气压SDA) 走 ATK MODULE 接口

影响: 元件清单少买 1 个电磁阀 (省 ¥10-20)
安全性: 不变 (fail-safe 来自 V2 是 NO 型, 断电自动开阀泄气)

# ★ 1. 代码审查 - 已知问题与已修复

| 问题 | 严重性 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| lcd_display.v 中 img_addr 位宽只有 15 位, 最大 BROM 地址 34999 需要 16 位 | 严重 | ✓ 已修复 |
| 砍 V1 阀: 状态机、安全联锁、顶层、XDC 已同步删除 | 设计简化 | ✓ 已完成 |
| 全部信号走 ATK MODULE 接口, 完全免焊接 | 便利性 | ✓ 已完成 |
| lcd_display 的 BROM 在区域外仍会被读 (无害, 只多耗一点点功耗) | 轻微 | 可不改 |
| safety_interlock 是纯组合, 可能有 1~2ns 毛刺 | 轻微 | 设计意图 (响应最快) |

# ★ 2. Vivado 2020.2 工程创建步骤

## 2.1 新建工程

Vivado 2020.2 → Create Project → Next

工程名: medical_glove   ·   路径: D:\medical project\vivado_prj (自建)

Type: RTL Project (取消 "Do not specify sources at this time")

Add Sources: 添加 D:\medical project\05_FPGA_PL端 下 11 个干净版 .v 文件

Add Constraints: 添加 constraints\medical_glove.xdc

Default Part: xc7z020clg400-2

Finish

要添加的 .v 文件清单 (11 个):

00_top\medical_glove_top.v

01_clock_reset\clock_reset.v

02_key_debounce\key_debounce.v

03_lcd_timing\lcd_timing.v

04_lcd_display\lcd_display.v

05_touch_iic\touch_iic.v

06_pressure_iic\pressure_iic.v

07_pwm_ctrl\pwm_ctrl.v

08_glove_fsm\glove_fsm.v

09_safety_interlock\safety_interlock.v

10_axi_lite_reg\axi_lite_reg.v

⚠ 不要添加带 _annotated 后缀的文件 (同名 module 会冲突)

## 2.2 创建 IP 1: Clocking Wizard

Flow Navigator → IP Catalog → 搜 "Clocking Wizard" → 双击

Clocking Options: Source = Single ended clock capable pin, Source frequency = 50.000 MHz

Output Clocks: clk_out1=100.000, clk_out2=33.333, Reset Type=Active Low, 勾 locked

Component Name: clk_wiz_0 (默认, 不改)

OK → Generate Output Products

## 2.3 创建 IP 2: Block Memory Generator (图片 ROM)

IP Catalog → 搜 "Block Memory Generator" → 双击

Component Name: lcd_image_rom (必须这个名字)

Basic: Native + Single Port ROM

Port A: Width=16, Depth=35000, Enable Port Type=Always Enabled

Other Options: 勾 Load Init File → 选 ip_sources\lcd_image.coe → 等校验通过

OK → Generate

# ★ 3. Block Design (PS7 + EMIO GPIO)

Flow Navigator → IP INTEGRATOR → Create Block Design → 名字: system

右键空白 → Add IP → 搜 "ZYNQ7 Processing System" → 双击

双击 PS7 IP 进入配置:

PS-PL Configuration → General → Enable Clock Resets → 勾 FCLK_RESET0_N

PS-PL Configuration → AXI Non Secure → 勾 M_AXI_GP0

MIO Configuration → I/O Peripherals → GPIO: 勾 GPIO MIO + GPIO EMIO, EMIO Width=21

保留 UART1 (Vitis 串口打印用)

点 Run Block Automation → 自动接复位

把 BD 当作子模块插入顶层 (system_wrapper) - 这一步留到 PS 端联调时做, 当前先跳过

💡 当前 medical_glove_top.v 的 PS 接口端口悬空也能综合, Vivado 报 warning 但不报 error

# ★ 4. 综合 → 实现 → 生成 Bitstream

Flow Navigator → SYNTHESIS → Run Synthesis (3-5 分钟)

查 Reports → Timing → 看 WNS > 0

Flow Navigator → IMPLEMENTATION → Run Implementation (5-10 分钟)

Flow Navigator → PROGRAM AND DEBUG → Generate Bitstream (3-5 分钟)

产物: vivado_prj\medical_glove.runs\impl_1\medical_glove_top.bit

# ★ 5. 导出硬件给 Vitis

File → Export → Export Hardware...

勾 Include bitstream

导出 medical_glove_top.xsa, 保存好下一步给 Vitis 用

# ★ 6. 物理接线 (重点看这节)

## 6.1 ATK MODULE 接口 (U4) - 整个项目唯一要插的开发板接口

找位置: 板上印有 "ATK MODULE" 字样的 6-pin 单排排针, 通常在板边/角落, 一定露在外壳外。

| Pin | ZYNQ 引脚 | 信号名 | 接到面包板的什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N15 | pres_scl_o | XGZP6857D 气压传感器 SCL (经 4.7K 上拉到 +3.3V) |
| 2 | G14 | pres_sda_io | XGZP6857D 气压传感器 SDA (经 4.7K 上拉到 +3.3V) |
| 3 | T19 | pump_o | ULN2803 IN1 (Pin1) |
| 4 | J15 | valve_v2_o | ULN2803 IN2 (Pin2) |
| 5 | GND | - | 面包板的地轨 |
| 6 | +5V | - | 给 ULN2803 不用 (它无需 VCC), 给气压传感器 VIN |

用 6 根杜邦线 (公-母, 一端接排针, 一端插面包板) 把这 6 个信号引出。
完全不动板上其他位置, 也不拆外壳。

## 6.2 面包板布局

ASCII 布局示意:

  +3.3V 轨 ←── 来自气压传感器附带的 3.3V 输出 (或外接稳压)
  +5V 轨   ←── ATK MODULE Pin6
  GND  轨  ←── ATK MODULE Pin5
  +12V 轨  ←── 外接 12V 电源正极 (给气泵/电磁阀用)

面包板上插:
  · 1 块 ULN2803 (DIP18, 直接插)
  · 1 块 XGZP6857D 气压传感器模块 (4-pin: VCC/GND/SDA/SCL)
  · 2 个 4.7K 上拉电阻 (SDA→3.3V, SCL→3.3V)
  · 1 个 2-针螺丝端子 (接气泵 +/−)
  · 1 个 2-针螺丝端子 (接电磁阀 V2 +/−)
  · 续流二极管 1N4007 各 1 颗 (并联在气泵/阀门两端)

## 6.3 ULN2803 接线 (DIP18 封装)

管脚定义:
  IN1 (Pin1)  ← ATK MODULE Pin3 (pump_o)
  IN2 (Pin2)  ← ATK MODULE Pin4 (valve_v2_o)
  IN3-IN8     ← 悬空不接 (本项目用不到)
  GND (Pin9)  ← 面包板 GND 轨
  COM (Pin10) ← 面包板 +12V 轨 (重要! 续流二极管的公共端)
  OUT1 (Pin18) → 气泵的负极 (-)
  OUT2 (Pin17) → 电磁阀 V2 的负极 (-)

气泵 正极 (+) ← 面包板 +12V 轨
阀门 V2 正极 (+) ← 面包板 +12V 轨
(实际接线: ULN2803 拉低 OUT 端 → 电流从 +12V → 气泵/阀门 → OUT → GND, 阀门动作)

## 6.4 气路 (砍 V1 后的简化版)

气路图:

    [12V 气泵] → [手套气室] → [V2 电磁阀 NO 型] → 大气
                     |
                     └→ [XGZP6857D 气压传感器] (并联在气室上, T 型三通)

关键: V2 必须买 "NO 型常开" 电磁阀 (不通电时阀门开 = 自动泄气, fail-safe)
气路连接器用 PU4 气管 + 快插接头
气压传感器要带气管接头 (XGZP6857D 模块通常自带)

## 6.5 电源

本项目需要 3 路电源:

  +3.3V: 给气压传感器 (从 ZYNQ 板上 3.3V 排针取, 几 mA)
  +5V:  从 ATK MODULE Pin6 取 (备用, 实际不接也行)
  +12V: 单独外接适配器 (1-2A), 给气泵和阀门用大电流

⚠ 不能从 ZYNQ 板拉 +12V (板上没有), 也不能从板上拿 +5V 接气泵 (会跳板)
⚠ +12V 适配器的 GND 必须和 ZYNQ 板 GND 共地 (面包板 GND 轨)

# ★ 7. 上电调试顺序 (从易到难)

阶段 1: 仅烧 bitstream, 不接任何外设

· 屏幕应该亮, 显示 UI: 顶部灰色状态栏 + 左绿右橙背景 + 中心 200x175 图片

· 黑屏排错: 看 lcd_pclk_o (P19) 和 lcd_bl_o (M20) 引脚是否正确

阶段 2: 验证图片显示

· 屏幕中心应该有 COE 转的图片

· 乱码: 检查 BROM IP COE 是否正确加载

阶段 3: 验证按键

· 按板载 KEY1 (K16) → 状态栏从灰色变红色 (EMERGENCY)

· 松开 KEY1 → 恢复灰色

阶段 4: 用万用表验证 ATK MODULE 输出 (不接外设)

· Pin3 (T19, pump_o): 静态应为低 (0V)

· Pin4 (J15, valve_v2_o): 静态应为低 (0V)

· 把 grip_req_i 临时 tied to 1 (改 RTL), 重新综合烧入 → Pin3/Pin4 应为高 (3.3V)

阶段 5: 接气压传感器, 验证 IIC

· 按 ATK MODULE Pin1/Pin2 接气压传感器 SCL/SDA + 4.7K 上拉

· 用手挤一下传感器进气口, 屏幕底部压力条应该变化

· 不变化: 检查传感器供电 + 上拉电阻 + IIC 地址 0x6D 是否正确

阶段 6: 接 ULN2803 + 气泵 + 阀门 (最后)

· 先用万用表量 ULN2803 OUT1/OUT2 在不同状态下的电平

· 验证无误后再接气泵, 短时通断

· 确认气泵能转、V2 能开关

· 调试期严禁戴在人手上

# ★ 8. 安全警告

压力硬上限 80 kPa: 软件 + 硬件 (safety_interlock 模块) 双保险

泄气阀 V2 必须是常开型 NO: 断电自动泄压, fail-safe

不是医疗器械, 禁止替代正规医疗用品

调试期严禁戴在人手上, 用气球或皮球模拟

气泵反冲电压可达 100V+, 一定要焊好 ULN2803 续流二极管 (或用 1N4007 并联在气泵两端)

+12V 适配器必须独立, 不要从 ZYNQ 板拉电

# ★ 9. 元件清单变化

| 元件 | 原方案数量 | 新方案数量 |
| --- | --- | --- |
| NO 型常开电磁阀 (V2 泄气阀) | 1 | 1 (买 12V 直流型) |
| NC 型常闭电磁阀 (V1 充气阀) | 1 | ★ 0 (砍掉) |
| 气泵 12V 直流 | 1 | 1 |
| XGZP6857D 气压传感器模块 | 1 | 1 |
| ULN2803APG (DIP18) | 1 | 1 |
| 面包板 (推荐 400 孔) | 建议有 | ★ 必备 |
| 6 根杜邦线 (公-母, 接 ATK MODULE) | - | ★ 必备 |
| 4.7K 电阻 | 2 | 2 (气压 IIC 上拉) |
| 1N4007 续流二极管 | 3 | ★ 2 (一颗给气泵, 一颗给 V2) |
| 12V 电源适配器 (1-2A) | 1 | 1 |
| PU4 气管 + 三通 + 快插接头 | 若干 | 若干 (简化, 不需要 V1 相关三通) |

# ★ 10. 下次找 AI 的关键词

下次新会话, 说以下任一句, AI 都能继续:

· "继续 PL 工程, 写 PS7 wrapper"
· "PL 端 bitstream 跑通了, 开始写 06_PS端软件"
· "PL 综合报错 [贴报错日志]"
· "气压读不到值, 帮我调"
· "想改回有 V1 的方案 (要焊接)"

AI 的 memory 已经记录了项目全部背景 (包括砍 V1 的决策), 不需要重新介绍。